PROCEDURE D INSTALLATION DE L ANALYSEUR DE MERCURE GAZEUX GARDIS SUR TARA

A) LISTE DU MATERIEL
1 Analyseur Gardis avec Alimentation 220V/12V 90W
1 Unité de calibration
1 cable RS232 25 broches
1 cable RS232 9 broches
2 tuyaux teflon longueur 5m environ
2 tuyaux teflon courts avec bagues de serrage et ferrules de compression
1 bague de serrage et ferrules de rechange, un tuyau teflon pour raccord
1 bouteille polycarbonate de protection 
1 tete porte filtre
1 ensemble de filtres pour entrée 
1 cartouche R0 avec son tuyau teflon et septum
1 thermometre
1 kit mercure pour calibration manuelle
1 PC portable DELL C400 WinXP avec alimentaion 60W
2 clés USB jaunes "Monoceanetmoi.org" marquées Analyser et Laptop
1 rouleau de Velcro pour fixer les instruments si besoin
Gants nitrile pour manutention

B)INSTALLATION EN TETE DE MAT
Le tuyau d'aspiration a son entrée sous la premiere barre de fleche du grand mat. Grimper jusqu au support du Radar en prenant avec soi la bouteille polycarbonate et la tête porte filtre, filtre installé.
devisser le bouchon de la bouteille, retirer le tampon silicone, sortir le tuyau court et debrancher la tête porte filtre du tuyau (repérer le montage du serrage du tuyau sur la tête porte filtre, par bague type parflare).Passer le bouchon de la bouteille sur le tuyau d'aspiration (duquel on aura retiré le scotch de protection et le parafilm), ainsi que le tampon silicone, tous deux orientés vers le bout du tuyau pour pouvoir ensuite revisser la bouteille. Laisser le maximum de longueur dans la bouteille pour pouvoir remonter la tete porte filtre, puis faire glisser la tete porte filtre a l'interieur de la bouteille, elle doit au final se situer a environ mi bouteille.

serrer au maximum le bouchon de la bouteille pour comprimer le tampon silicone. fixer solidement la bouteille au pontet sous la barre de fleche au moyen des bouts blancs, et maintenir aussi la bouteille lateralement sur le mat pour l'empecher au maximum de battre. la bouteille doit etre suspendue par les bouts, pas par le tuyau teflon.

C) INSTALLATION DE L ANALYSEUR DANS LE LABO SEC
Le tuyau d'aspiration debouche sous la paillasse, a droite des onduleurs. deproteger l extrémité du tuyau (scotch+parafilm). Sur l'analyseur, brancher le cable 25 broches puis le cable 9 broches, les connecteurs ont ete modifies (colle) pour tenir le moins de place possible. 

relier le cable 25 broches a l'unité de calibration, le cable 9 broches au port COM 1 du PC portable. Brancher la clé USB laptop dans le PC portable, la clé USB Analyser dans l'emplacement en facade de l'analyseur.

Relier l'entrée de l'analyseur INLET  a la sortie de l'unité de calibration OUTLET avec le tuyau teflon court (deux bagues de serrage a serrer au maximum, attention aux potentielles entrées d'air)
 
Relier le tuyau d'aspiration principal a l'entrée de l'unit" de calibration INLET en serrant au maximum la bague de serrage.
L unité de calibration peut êe posée sur l'analyseur en respectant la fenêtre de ventilation.
Brancher la prise d'alimentation de l'analyseur. L unité de calibration démarre (pompe) - appuyer sur le bouton rouge ON/OFF pour demarrer le doseur(LEDS vertes).

mettre l'analyseur sur ON
Verification de l'heure et de la date de l'analyseur (TU imperatif): A l'aide de la fleche droite en facade de l'analyseur, se deplacer jusqu'au menu A0. a l aide de la touche START, faire defiler dans l'ordre l'année YYYY, puis mois jour MMDD, puis Heure minute HHMM et enfin Secondes SS. Si il y a besoin de modifier, selectionner un digit a l'aide des fleches droite/gauche et augmenter/diminuer a l'aide des fleches haut/bas. Valider par la touche START. une fois que tout est validé, appuyer sur RESET.l'analyseur affiche 0.00.
Demarrer le PC portable. Une session s'ouvre, Gmonit (soft de pilotage et de contrôle) se lance automatiquement sur un scheduler pré-programmé. l'heure de la prochaine acquisition est affichée.

vérifier que le PC est en heure TU.

D)SOFTWARE GMONIT ET DONNEES DU GARDIS
Les données sont stockées: sur la clé USB en facade de l'analyseur, dans le repertoire data sur le DD du PC.
arborescence du GARDIS:

C:\GARDIS    
		Gmonit.exe    software
		Gmonit.ini    parametres du soft
		last.she	   scheduler 
		Manual 2008 2.doc	   manuel du Gardis
C:\GARDIS\DATA
		Données (fichiers .DAT, .DTA, .LOG eventuellement, .SHE)
C:\GARDIS\schedulers
		un scheduler par jour (Tara_yymmdd_jjj.she)
C:\GARDIS\scripts 
	StartGardisGmonit_NOW.vbs	lancement de Gmonit en manuel
	StopGardisGmonit_NOW.vbs	arret de Gmonit en manuel
	StartGardisGmonit_AUTO.vbs	lancement de Gmonit en auto
	StopGardisGmonit_AUTO.vbs	arret de Gmonit en auto
	Build_Tara_schedulers_Gardis.vbs	génération auto de schedulers

Tous les jours a 23:58, une tache automatisée de WinXP tue l'instance de Gmonit qui tourne, copie le fichier scheduler en cours dans le repertoire DATA en le renommant proprement.
Tous les jours a 23:59, une tache automatisée WinXP copie le scheduler du lendemain dans le fichier last.she, et lance une instance de Gmonit.
la Calibration automatique prend une heure par jour. cette periode est programmée pour se deplacer d'une heure tous les jours afin d'eviter de perdre des données ambiantes toujours a la meme heure. la calibration automatique injecte 10 fois de l'air R0 (air pur) dans le systeme, puis 6 concentrations differentes de mercure gazeux, puis a nouveau 11 fois de l'air R0.

les schedulers comportent les parametres d'analyse du Gardis. une analyse d'air ambiant prend 8 minutes (300 secondes d'aspiration, 60 secondes de chauffage de la trappe en or, 120 secondes de refroidissement). Si il faut modifier ces parametres, modifier le script Build_Tara_schedulers_Gardis.vbs(wordpad) - parametres StdLine et CalLine. cette action est a faire sous le contrôle de N. Marusczak ou G.Obolensky.