## Sheet1
For beads with mean=2um and stdev=0.08um. |  |  |  | ac-9 acceptance |  |  |  |  | For beads with mean=1.992um and stdev=0.022um.
wl | wl of maximum | FWHM | factors_Twardo | factors_MISC | factors_mono | relative error Misc-Twardo | relative error Mono-Twardo |  | factors_MISC
412 | 406.5 | 14.5 | 0.0099378 | 0.0099462 | 0.010033 | 0.00084805 | -0.0095773 |  | 0.010112
440 | 439.5 | 13 | 0.010592 | 0.010813 | 0.010653 | 0.020419 | -0.0057609 |  | 0.010942
488 | 485.5 | 16.5 | 0.008712 | 0.0090828 | 0.0086855 | 0.040824 | 0.0030468 |  | 0.0090754
510 | 510 | 21 | 0.0073813 | 0.0074913 | 0.0073629 | 0.01468 | 0.0025 |  | 0.0073481
532 | 525.5 | 16 | 0.0062564 | 0.0067074 | 0.0062431 | 0.067239 | 0.0021286 |  | 0.0065729
595 | 592.5 | 14 | 0.004166 | 0.0042296 | 0.0041128 | 0.015037 | 0.012852 |  | 0.0041161
650 | 651.5 | 14.5 | 0.0031974 | 0.0032285 | 0.003179 | 0.0096431 | 0.005761 |  | 0.0031733
676 | 679 | 27 | 0.0029298 | 0.0029209 | 0.0029142 | -0.0030525 | 0.0053443 |  | 0.0029
715 | 720.5 | 18 | 0.0026085 | 0.0025842 | 0.0025657 | -0.0094148 | 0.016555 |  | 0.0025459
WetLabs cal 6-29-2004
wl | dark counts | slope | scale factor old | scale factor new |  |  |  | MISC Cal 2-1-2005
412 | 50.091 | 0.0011737 | 1.1664e-05 | 1.1674e-05 |  | 1.1674 |  | 1.1014e-05
440 | 52.818 | 0.0044478 | 4.7112e-05 | 4.8094e-05 |  | 4.8094 |  | 1.3763e-05
488 | 41.606 | 0.0012745 | 1.1104e-05 | 1.1576e-05 |  | 1.1576 |  | 9.8109e-06
510 | 53.941 | 0.0011645 | 8.5953e-06 | 8.7234e-06 |  | 0.87234 |  | 8.3774e-06
532 | 77.853 | 0.0012509 | 7.8259e-06 | 8.3901e-06 |  | 0.83901 |  | 8.1519e-06
595 | 82.294 | 0.0039271 | 1.8787e-05 | 1.661e-05 |  | 1.661 |  | 5.0885e-06
650 | 43.219 | 0.0012517 | 4.0023e-06 | 4.0413e-06 |  | 0.40413 |  | 4.0617e-06
676 | 52.313 | 0.0012462 | 3.6511e-06 | 3.64e-06 |  | 0.364 |  | 3.5763e-06
715 | 49.25 | 0.0012803 | 3.3396e-06 | 3.3084e-06 |  | 0.33084 |  | 4.321e-06
*-fixed 595nm cp values, changed slope accordingly
| wl of maximum | FWHM |  | factors_Twardo | factors_Misc |  | relative error Misc-Twardo
660 | 651.5 | 15.5 | 100 | 0.0031669 | 0.0037336 |  | 0.15178
660 | 651.5 | 15.5 | 125 | 0.0029804 | 0.0036543 |  | 0.18441
660 | 651.5 | 15.5 | 150 | 0.0020224 | 0.0025017 |  | 0.19161
528 | 525.5 | 16 | 100 | 0.0057283 | 0.0059232 |  | 0.032913
528 | 525.5 | 16 | 125 | 0.0064476 | 0.0066665 |  | 0.032835
528 | 525.5 | 16 | 150 | 0.0045044 | 0.0047325 |  | 0.048207
440 | 439.5 | 17.5 | 100 |  | 7.754
440 | 439.5 | 17.5 | 125 |  | 11.4483
440 | 439.5 | 17.5 | 150 |  | 9.4099