## Sheet1
For beads with mean=2um and stdev=0.08um. |  |  |  | ac-9 acceptance | [5 empty] | For beads with mean=1.992um and stdev=0.022um.
wl | wl of maximum | FWHM | factors_Twardo | factors_MISC |  | factors_mono | relative error Misc-Twardo | relative error Mono-Twardo |  | factors_MISC
412 | 406.5 | 14.5 | 0.0099378 | 0.009677 | 9.9462 | 0.010033 | -0.026947 | -0.0095773 |  | 0.010112
440 | 439.5 | 13 | 0.010592 | 0.010813 | 10.8131 | 0.010653 | 0.020419 | -0.0057609 |  | 0.010942
488 | 485.5 | 16.5 | 0.008712 | 0.0090828 | 9.0828 | 0.0086855 | 0.040824 | 0.0030468 |  | 0.0090754
510 | 510 | 21 | 0.0073813 | 0.0074913 | 7.4913 | 0.0073629 | 0.01468 | 0.0025 |  | 0.0073481
532 | 525.5 | 16 | 0.0062564 | 0.0067074 | 6.7074 | 0.0062431 | 0.067239 | 0.0021286 |  | 0.0065729
595 | 592.5 | 14 | 0.004166 | 0.0042296 | 4.2296 | 0.0041128 | 0.015037 | 0.012852 |  | 0.0041161
650 | 651.5 | 14.5 | 0.0031974 | 0.0037148 | 3.2285 | 0.003179 | 0.13929 | 0.005761 |  | 0.0031733
676 | 679 | 27 | 0.0029298 | 0.0029209 | 2.9209 | 0.0029142 | -0.0030525 | 0.0053443 |  | 0.0029
715 | 720.5 | 18 | 0.0026085 | 0.0025842 | 2.5842 | 0.0025657 | -0.0094148 | 0.016555 |  | 0.0025459
WetLabs cal 6-29-2004 | [9 empty] | No black
wl | dark counts | slope | scale factor old | scale factor new |  |  |  | dark counts Dec-05 from WetLabs | MISC Cal 2-1-2005 | 2005-12-01
412 | 50.091 | 0.0011737 | 1.1664e-05 | 1.1358e-05 |  |  |  | 49 | 1.1014e-05 | 1.0541e-05
440 | 52.818 | 0.0044478 | 4.7112e-05 | 4.8094e-05 |  |  |  | 67 | 1.3763e-05 | 1.3153e-05
488 | 41.606 | 0.0012745 | 1.1104e-05 | 1.1576e-05 |  |  |  | 43 | 9.8109e-06 | 1.0461e-05
510 | 53.941 | 0.0011645 | 8.5953e-06 | 8.7234e-06 |  |  |  | 79 | 8.3774e-06 | 8.5406e-06
532 | 77.853 | 0.0012509 | 7.8259e-06 | 8.3901e-06 |  |  |  | 64 | 8.1519e-06 | 8.3188e-06
595 | 82.294 | 0.003516 | 1.8787e-05 | 1.4871e-05 |  |  |  | 73 | 5.0885e-06 | 5.2288e-06
650 | 43.219 | 0.0012517 | 4.0023e-06 | 4.65e-06 |  |  |  | 37 | 4.0617e-06 | 4.7548e-06
676 | 52.313 | 0.0012462 | 3.6511e-06 | 3.64e-06 |  |  |  | 54 | 3.5763e-06 | 3.602e-06
715 | 49.25 | 0.0012803 | 3.3396e-06 | 3.3084e-06 |  |  |  | 54 | 4.321e-06 | 4.386e-06
*-fixed 595nm cp values, changed slope accordingly
|  | factors_Twardo | factors_Misc | relative error Misc-Twardo
660 | 100 | 0.0031669 | 0.0037336 | 0.15178
660 | 125 | 0.0029804 | 0.0036543 | 0.18441
660 | 150 | 0.0020224 | 0.0025017 | 0.19161
528 | 100 | 0.0057283 | 0.0059232 | 0.032913
528 | 125 | 0.0064476 | 0.0066665 | 0.032835
528 | 150 | 0.0045044 | 0.0047325 | 0.048207